蚌埠市第三人民医院半导体激光治疗仪等一批医疗设备采购项目02、03、06包采购需求
（以下采购需求部分由采购人：蚌埠市第三人民医院提供并负责解释，联系方式见采购需求公示）
一、项目介绍：

项目名称：蚌埠市第三人民医院半导体激光治疗仪等一批医疗设备采购项目02、03、06包           
采 购 人： 蚌埠市第三人民医院    联系人：许女士   联系电话：0552-3031156
资金来源：自筹资金
采购预算：02包：40万元；03包：32万元； 06包：49万元。

采购最高限价: 02包：40万元；03包：32万元； 06包：49万元。
付款方式：03、06包设备：货物送到并安装验收合格后，支付货款的 30%，满 3 个月后，支付货款的 30%，满 6 个月后，支付货款的 35%，余 5%货款质保满后一次性付清。02包器械: 货物送到并验收合格后，满 6 个月后，支付货款的 90%，余 10%货款质保满后一次性付清。
供货期限：合同签订后30天内。
质保期： 03、06包设备：3年（自验收合格之日起算）；02包器械:1年（自验

收合格之日起算）
售后服务要求：质保期内免费维护
拟采用的政府采购方式：公开招标
采购标的清单：02包：耳用显微器械（原装进口）（1批）；03包：甩头测试仪（整机原装进口）（1台）；06包：真空清洗机（1台）。

以上产品的采购、供货、安装调试及售后服务等。
二、02包采购货物清单及技术参数等

（一）货物清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	参考品牌
	备注

	1
	耳用显微器械
	批
	1
	无
	


（二）设备要求及技术参数
耳用显微器械

一、相关要求
#1、所有耳用显微器械原装进口，提供证明。
#2、所有品种耳用显微器械不限于一个品牌，最多不超过三个品牌。同一供应商必须配齐下表所列所有器械。
#3、不同品牌器械需提供相应的器械盒，方便消毒时器械存放。

二、器械数量及参数
	序号
	名称规格
	数量

	1
	吸引手柄，带吸引控制，5cm
	1

	2
	吸引导管内径0.6mm
	1

	3
	吸引导管内径0.8mm
	1

	4
	吸引导管内径1.0mm
	1

	5
	吸引导管内径1.2mm
	1

	6
	吸引导管内径1.5mm
	1

	7
	吸引导管内径1.8mm
	1

	8
	吸引导管内径2.0mm
	1

	9
	吸引导管内径2.5mm
	1

	10
	吸引导管内径3.0mm
	1

	11
	骨膜剥离子，带圆边，方形，长16-18cm
	1


	12
	牵开器，2:2齿，锋利或半锋利，可拆卸，长10-15cm
	1

	13
	牵开器，3:3齿，可调节，长17cm
	2

	14
	牵开器，4个锐齿，长11-16cm
	1

	15
	无创伤镊，直，长15cm  2.0mm
	1

	16
	软骨修整镊，直，长11cm
	1

	17
	圆刀，长16cm或18cm  45°  Φ3.0mm
	1

	18
	圆刀，长16cm或18cm  90°  Φ2.5mm
	1

	19
	耳内镜下手术用于鼓膜的吸引剥离子，单弯直径3mm，左右弯各一
	2

	20
	显微钩针，长16cm   0.6mm  90°
	1

	21
	显微钩针，长16cm  1.0mm   90°
	1

	22
	显微钩针，长16cm  2.0mm  90°
	1

	23
	显微钩针， 长16cm  0.8mm   45°
	1

	24
	显微钩针， 长16cm  1.2mm   45°
	1

	25
	显微钩针， 长16cm  2.0mm   45°
	1

	26
	剥离子，双弯，长16cm  向右
	1

	27
	剥离子，双弯，长16cm  向左
	1

	28
	可旋转吸引器转接管，带60度曲度和Luer公锁
	1

	29
	与旋转吸引器转接管相配的45度、2.5mm内侧开口吸引剥离子
	1

	30
	与旋转吸引器转接管相配的45度、2.0mm外侧开口吸引剥离子
	1

	31
	耳钳，带锯齿，精细，直， 钳口尺寸0.8×7.0mm或0.8×6.0mm，工作长度6cm或8cm
	1

	32
	耳钳，带锯齿，精细，直，钳口尺寸0.8×4.0mm，工作长度8cm
	1

	33
	显微耳科钳，卵圆型，工作长度8cm ，直，精细，钳口尺寸0.8×1.3mm
	1

	34
	显微耳科钳，卵圆型，工作长度8cm，上弯，精细，钳口尺寸0.8×1.3mm或0.8×1.5mm
	1

	35
	显微耳科钳，卵圆型，工作长度8cm ，下弯，精细，钳口尺寸0.8×1.3mm
	1

	36
	显微耳钳，卵圆型，工作长度8cm，直，超精细，钳口0.5×1.0mm或0.5×0.9mm
	1

	37
	耳剪，直，精细，工作长度8.0cm或10cm
	1

	38
	耳剪，直 ，极精细，刀口尺寸3*1.5mm或4*1.5mm，工作长度8cm
	1

	39
	锤骨剪，工作长度8cm 向上咬切
	1

	40
	筋膜压钳，工作长度18cm 11×14mm
	1

	41
	T型管插入器，可拆卸，用于长6mm、9mm、12mm的T型管
	1

	42
	剥离子，1.8×8mm，工作长度16cm
	1

	43
	耳内镜下手术与转接头相连的吸引显微探钩45度，1mm和2mm各一个
	2

	44
	刮匙，双头，微弯，工作长度15-17cm，尺寸1.0×1.6mm或1.2×2.0mm或1×1.2mm
	1


二、03包采购货物清单及技术参数等

（一）货物清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	参考品牌
	备注

	1
	甩头测试仪
	台
	1
	无
	


（二）设备要求及技术参数
甩头测试仪
1、 #1、整机原装进口
2、 功能具备：该设备是做VHIT甩头试验来评估受试者前庭功能的一项快速测试方法。
3、 甩头模块：快速鉴别和定位受损半规管：左右水平、左前右后、右前左后。
4、 视频功能模块：可做视频放大观察、自定义检查、录制视频功能并能建档。
5、 眼动输入：内置单眼或左右眼可调。
6、 接口：≥USB2.0连接 PC
7、 头动输入：≥8轴运动感应器
8、 采样率：≥200帧/秒
9、 眼球跟踪≥100像素 x 100像素-高清摄像系统
10、眼罩重量≤60g
11、具备检测3维头动、眼动，可分析双侧水平半规管、前半规管和后半规管的状况
12、前庭软件：Windows 图形用户界面；高性能分析软件；测试数据的数据库存储；精密的患者和测试数据管理，可对患者不同时期的检查数据进行对比；多样化的报告，二维图精确各个成功甩头增益，六角图直观分析患者功能；
13、校准：
眼罩内置2束独立校准激光。激光规格：波长：≤ 660 纳米，输出功率：≤0.9 毫瓦，
14、散热：内置独立的散热系统
15、具备瞳孔侦测功能：由软件自动控倒，如有误差可由医师手动调整。
16、工作站要求：进口品牌笔记本电脑CPU≥I5，  内存≥8G，     
硬盘≥1T。显示器≥1080P。
17、标配品牌激光打印机一台。

（三）售后服务要求：设备维修期间提供备用机，省内有常驻售后机构（或承诺中标后在省内设常驻售后机构）。（须提供常驻售后机构承诺或证明文件或合作协议、地址、联系人及联系方式等）
三、06包采购货物清单及技术参数等

（一）货物清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	参考品牌
	备注

	1
	真空清洗机
	台
	1
	无
	


（二）设备要求及技术参数
真空清洗机综合参数
★1、容积：≥160L。
2、加热方式：电加热或蒸汽加热。
★3、清洗流程：预洗、洗涤（加酶）、漂洗、上油、消毒，干燥，耗材开放。
★4、具备可控真空微泡+精准浪涌功能或减压沸腾功能。
★5、具备真空清洗功能，有2种或以上舱位控制功能。
6、材质要求：舱体316不锈钢,机器内部管路304不锈钢。
7、自动升降双扉门，双门互锁,压缩气主动密封或机械密封。
8、使用寿命：≥10年。
9、提供省级以上疾控部门或相关部门出具清洗效果检测报告。
10、主要元器件：真空泵、电磁阀等需原装进口。
11、显示屏≥7寸触摸屏，实时显示状态及时间，可进行清洗、干燥等功能的设定并可以单独进行。
12、具备清洗过程中，压力、温度、液位等安全报警系统；以及中断时自动报警。
★13、数据端口开放，可实现与信息化管理追溯系统相连接，可存储相关数据。追溯接入费用由中标公司承担。
14、干燥方式:兼具真空和热风干燥功能，以保证干燥效果
15、清洗周期时间:≤ 60分钟
16、装载量：≥10个标准篮筐。
★17、具备医疗器械注册证。
★18、确保产品的安全性，售后服务的保障生产厂家是国内知名企业，同型号设备在全国同级别医院用户不低于5家。
19、具备漏电断路装置、泵过载保护装置、舱体过热保护装置、加热器保护装置、缺水保护装置、酶液缺少保护装置、门安全防护装置等。
20、具备打印功能，可自动打印过程曲线、并记录所有工作参数；数据常规保存条件下可保存3年以上。
★21、负责将旧设备移出，新设备安装就位，拆、复原彩钢板，并承担相应的费用。
22、标配无油型空压机一台，要求：单相电220V，机头≥4个，排气量≥0.8立方每分钟，最大压力≥0.8MPA,储气罐容积≥250L。
23、标配二个外接车，十个标准篮筐。
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