蚌埠市第三人民医院亚低温治疗仪及医用真空干燥柜采购项目采购需求
（以下采购需求部分由采购人：蚌埠市第三人民医院提供并负责解释，联系方式见采购需求公示）
一、项目介绍：

项目名称：蚌埠市第三人民医院亚低温治疗仪及医用真空干燥柜采购项目 
采 购 人： 蚌埠市第三人民医院 
联系人：许女士   联系电话：0552-3031156
资金来源：自筹资金
采购预算：01包：49万元

采购最高限价: 01包：49万元
付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的 30%，满 3 个月后，支付货款的 30%，满 6 个月后，支付货款的 35%，余 5%货款质保满后一次性付清。
供货期限：合同签订后30天内。
质保期：3年（自验收合格之日起算）。

售后服务要求：质保期内免费维护
拟采用的政府采购方式：公开招标
采购标的清单：01包采购亚低温治疗仪（原装进口）1台。

01包采购货物清单及技术参数等
一、货物清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	预算（万元）
	备注

	1
	亚低温治疗仪
	台
	1
	49
	原装进口


二、产品要求及技术参数
#原装进口，提供相关证明
*1制冷系统：智能温控技术，采用压缩机制冷。
*2.温控范围：4℃～40℃任意可调，升温速率：≥3℃/min, 降 温速率：≥4℃/min
3.体温设定范围：30℃～40℃
*4.系统控制方式：手动模式、自动模式、监测模式、10度恒定模式、自定义恒定模式，配备早产儿/新生儿专用模式。
5.升温系统自动控制模式:体温设定范围分三档：36±2℃、40±2℃以及自定义模式。
6.内置传感器监测毯帽温度，使用安全，方便。 
*7.进口自锁快速接头，使用操作更方便、简捷、移动自如，防漏。
 8.水毯材质：聚氨酯材料，可任意折叠、清洗、修补、消毒，并配有同规格毯套和帽套。连接水毯数量：3条，一机可同时携带三毯工作。毯套和帽套需单独报价。
9.安全报警：缺水故障报警，水位超限报警，体温传感器低于下限报警。
10、关机后，毯内水自动回仓
*11：测温精度：±0.25℃
12、过高、过低温度三重保护
13、显示方式：LED
14、水箱容积：≥7L
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