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第一章 招标公告
项目概况
安徽省霍山县医院电子直线加速器采购项目招标项目的潜在投标人应在寰亚新点电子交易平台网站获取招标文件，并于2020年9月17日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、招标项目名称及内容：
1、项目编号：2020HY-C630651     
2、项目名称：安徽省霍山县医院电子直线加速器采购项目；
3、预算金额：2380万元；
4、最高限价：2380万元；
5、采购需求：本项目共分一个包；
6、合同履行期限：合同签订后90日内完成安装调试完毕
7、本项目不接受联合体投标 ；
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件
3.本项目的特定资格要求： 
3.1 供应商须具有有效的营业执照；
3.2 供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；
3.3 投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证； 
3.4 本项目采用资格后审，不接受联合体投标；
3.5 投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
①供应商被人民法院列入失信被执行人的；
②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
三、获取招标文件：
1、获取时间：2020年8月27日至2020年9月3日
2、获取地点：登录寰亚新点电子交易平台网上获取
3、获取文件的方式：
(1)潜在投标人/供应商须登录 “寰亚新点电子交易平台(http://jypt.ahhyzb.com.cn:8080)”登录后获取招标文件。首次登录须办理注册手续，具体操作参见《寰亚新点电子交易系统投标人征集公告》。投标人/供应商完成企业注册并审核通过后即可参加招标采购活动。
   (2)已注册完成的潜在投标人/供应商可登录“寰亚新点电子交易系统”，选中拟参加项目及标段，在线缴纳费用后，下载文件及相关附件（含澄清、答疑及补充通知等文件）。
本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过相关网站及寰亚新点电子交易系统发布，招标人/代理机构不再另行通知，投标人/供应商应及时关注、查阅上述相关内容，否则责任自负；联合体投标的，由联合体牵头人进行文件下载操作。
（3）缴纳费用开票所需的纳税人识别号，以投标人注册登记时填报的统一社会信用代码为准，投标人需确保其真实有效，否则后果自负。
4、售价：每包段收取交易系统维护费人民币0元整,售后不退。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间、开标时间：2020年9月17日9点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止不得少于20日）
2、开标地点：合肥市蜀山区湖光路与雪霁路交口蜀山跨境电商大厦B座20F
五、公告期限 ：本项目公告期限为不少于5个工作日。
六、其他补充事宜：本项目招标公告在“中国政府采购网:http://pub.ccgp.gov.cn ；中国招标投标公共服务平台:http://www.cebpubservice.com；安徽寰亚国际招标有限公司官网；http://ahhyzb.com.cn；寰亚新点电子交易系统:http://jypt.ahhyzb.com.cn:8080”网站发布。
七：对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、 采购人信息
名    称：安徽省霍山县医院
联系电话：
地    址：安徽省六安市霍山县迎驾大道206号
2、采购代理机构信息
名    称：安徽寰亚国际招标有限公司
联系电话：0551-65318929或65320549或62631311转6622
电子邮箱：dept1@ahhyzb.com.cn
地    址：合肥市蜀山区湖光路与雪霁路交口蜀山跨境电商大厦B座20F
3、项目联系方式
项目联系人：沈工 
电　   话：0551-65318929或65320549或62631311转6622

安徽省霍山县医院
安徽寰亚国际招标有限公司
2020年8月27日
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第二章 投标人须知前附表
	[bookmark: _Hlt519045778][bookmark: _Hlt509650027]序号
	内    容
	说明与要求

	1
	项目名称
	安徽省霍山县医院电子直线加速器采购项目

	2
	招标人
	安徽省霍山县医院

	3
	招标代理机构
	安徽寰亚国际招标有限公司

	4
	资金来源
	专项债

	5
	招标范围
	招标文件规定的全部内容

	6
	标段划分
	本项目共一个包；

	7
	投标人资格要求
	详见招标公告

	8
	投标人信誉要求
	投标单位必须有良好的社会信誉

	9
	资格审查方式
	□资格预审 √资格后审

	10
	是否接受联合体投标
	□接受    √不接受

	11
	投标预备会
	√不召开  □召开

	12
	勘察现场
	√自行勘察

	13
	投标人提出问题、要求澄清招标文件的截止时间及方式
	投标单位应在招标文件发出之日起七个工作日内（时间按原件送到时间为准）,将质疑函加盖公章后的纸质原件递交到代理机构，同时将Word可编辑版本发送到代理机构邮箱dept1@ahhyzb.com.cn.

	14
	招标人书面澄清的时间
	收到质疑函后7个工作日内作出答复

	15
	招标人主动修改招标文件时间
	在2020年9月8日17时前发布在招标公告发布网站，投标人应自行查看。当投标截止时间不足15日，招标人对招标文件进行澄清或修改；如果投标人认为澄清或修改的内容会影响投标文件的编制，应该在接到书面（包括电子邮件）澄清或修改后24小时内书面提出延迟投标截止时间要求。注意：如果所有投标人均未要求延迟投标截止时间的，则招标人或招标代理机构认为对招标文件澄清或修改不影响投标人编制投标文件，投标截止时间不变。

	16
	分包
	不允许分包。

	17
	偏离
	详见招标文件

	18
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	19
	投标保证金
	投标保证金应在投标截止时间前到账，未交纳投标保证金或投标保证金未在规定时间前到账的，评标委员会将否决其投标。
提交方式：自投标人基本账户用转帐方式提交，须在投标截止时间前到账。投标保证金银行回单上应注明投标单位名称、本项目招标编号（可简写）。
投标保证金接收账户：
收取单位：安徽寰亚国际招标有限公司 
[bookmark: _GoBack]开户银行：光大银行合肥四里河支行
账号：79410188001037645；
保证金人民币壹拾万零肆仟元整（¥104000元）；
投标保证金退付方式：
自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订备案后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。（合同签订后将合同扫描件上传至寰亚新点电子交易系统内）

	20
	是否允许递交备选
投标方案
	√不允许            □允许

	21
	投标文件份数及电子文件封装
	  1 份正本， 4 份副本,一份带有投标单位公章的PDF格式加密电子件(上传至“投标人系统界面-我的项目-项目流程-上传投标文件-投标文件”端口),投标文件电子件须与纸质文件保持一致.

	22
	签字或盖章要求
	1、投标文件外封包的封口处须密封并加盖投标人公章；
2、投标文件正本每一页均须加盖投标人公章；
3、投标文件格式中需要委托代理人签字的，在投标文件中须同时提交授权委托书。投标文件授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合本文件要求。

	23
	装订要求
	不得采用活页夹装订，须用胶装装订，否则按废标处理。投标人可以将投标文件正本和所有副本分开封装,也可以将正本和副本全部密封在一个封袋中，标书上应注明“正本”、“副本”。

	24
	投标文件密封袋标识
	封套上应写明：
1、 投标项目名称：安徽省霍山县医院电子直线加速器采购项目；
2、项目编号：2020HY-C630651
3、投标人名称：                 ；
4、2020年9月17日上午9时30分前不得开启。

	25
	投标截止时间及开标时间
	2020年9月17日上午9时30分。

	26
	投标文件递交及开标地点
	投标文件递交地点：合肥市蜀山区湖光路与雪霁路交口蜀山跨境电商大厦B座20楼
开标地点：同投标文件递交地点。

	27
	评标方法及标准
	综合评分法

	28
	评标委员会的组建
	评标委员会构成:7人；评标专家确定方式:随机抽取

	29
	是否授权评标委员会确定中标人
	√是      □否

	30
	履约保证金
	中标人在签订合同前，将中标价的5%以银行转账方式递交至招标人指定账户，设备送货上门并完成安装验收合格后15日内无息退还。

	31
	供货安装地点
	安徽省霍山县医院

	32
	供货期
	合同签订后90日内完成安装调试并验收合格

	33
	质保期
	一年

	34
	付款方式
	全部设施设备安装完毕并验收合格之日起，支付合同总价的90%款项；剩余10%作为质保金，质保金在质保期满，使用无质量问题后30日内无息付清。

	35
	代理服务费
	根据投标总价按照计价格[2002]1980号文件的标准计收，由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构。

	36
	最高投标限价
	人民币2380万元, 质保期满后的年度全保维修费用不得超过设备价款的7%（厂家提供年度全保维修费用不超过设备款7%的承诺函）。投标单位的投标总价和年度全保维修费用比例不得高于最高限价，否则其投标文件将会被否决。

	37
	开标注意事项
	1、招标文件费用在开标前未支付的，招标代理机构将拒绝接受其投标文件。
2、考虑到场地因素，每个投标人最多只允许两名工作人员（授权委托人和技术人员）参加开标会。

	38
	其他要求
	1、投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容（包括说明、格式、条款和技术要求）。由于对招标文件的理解发生误差，以及没有按招标文件要求提供全部资料或递交没有实质性响应招标文件的投标文件，而造成投标失误，将由投标人承担其风险。
2、投标人在获取招标文件后，应仔细阅读招标文件的采购要求等各项条款，如有疑问应在招标文件规定时间前向招标人或招标代理机构提出，如到期未提出的，将被视为认可招标文件的所有内容，招标人或招标代理机构将不再接受投标人针对招标文件条款提出的任何疑问。

	39
	备注一
	1、不良信用记录查询渠道如下（信用中国或国家企业信用信息公示系统）： 在推荐中标候选供应商之前，评标委员会须对拟推荐为中标候选供应商的投标供应商进行查询。如存在投标供应商资格规定的不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商。
2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	40
	备注二
	1、投标人如对本项目答疑、开标、评标等时间安排存在异议，请在招标文件规定时间前提出，否则视同投标人默认本招标文件规定的所有时间安排，并视同投标人已与招标人达成认可所有时间安排的协议。事后招标人将不再接受任何对招标时间安排的质疑和投诉。
2、本项目在客观因素情况下，有可能会在投标截止时间前在招标公告发布网站随时发布补遗答疑澄清等材料，请投标人自行查阅，招标代理机构及招标人不承担投标人未及时获知有关信息的责任。

	41
	备注三
	依据财政部工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库〔2011〕181号）、《安徽省财政厅 安徽省经济和信息化委员会转发〈财政部工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财购〔2012〕142号）有关规定：
本项目对中型企业产品的价格给予3%的扣除，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本次采购活动的中小企业应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同为中型企业。
根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》，不重复享受政策。
根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，凡联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。
 如属于最新一期《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，则投标供应商所投产品须为最新一期《节能产品政府采购清单》内所列产品；
本项目将对排名第一的中标候选供应商提供的中小企业产品品名及生产厂家，随评审结果一并公吿。如有虚假，将取消中标资格并上报监督管理部门按有关规定处理。

	42
	本地化服务
	本项目是否要求本地化服务能力：  要求  □不要求
本地化服务的能力是指具有以下条件之一：
1）投标人在本地注册成立的；
2）在本地具有固定的办公场所及人员；
3）在本地具有固定的合作伙伴；
4）承诺中标后即设立本地化服务机构。
备注：“本地”系指：安徽省范围内

	43
	招标文件的解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，货物质量以第三章技术标准和要求为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准；投标文件评审标准以第五章评审细则为准；投标文件内容以第六章投标文件格式为准（不包括详细评审内容）。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间不一致的，以形成时间在后者为准；按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。

	44
	投标文件内容不一致的确认
	投标文件中的内容与开标一览表不一致的，以开标一览表为准；小写数字与大写数字不一致的，以大写数字为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（但单价金额小数点有明显错误的除外）；单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，对单价予以修正；当各子目的合价累计不等于总价时，以各子目合价累计数为准修正总价；其他内容不一致的，以不利于投标人的解释为准。本招标文件中招标人与采购人为相同含义。

	45
	质疑须知
	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《安徽省政府采购供应商质疑处理办法》等法律法规,现将质疑提起的条件及不予受理的情形告知如下:
(一)质疑应以书面形式实名提出,书面质疑材料应当包括以下内容:
1、质疑人的名称、地址、有效联系方式;
2、项目名称、项目编号、包别号(如有);
3、被质疑人名称;
4、具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料;
5、明确的请求及主张;
6、提起质疑的日期。
质疑人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人或其委托代理人(需有委托授权书)签字并加盖公章。
质疑人需要修改、补充质疑材料的,应当在质疑期内提交修改或补充材料。
(二)有下列情形之一的,不予受理:
1、提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商;
2、提起质疑的时间超过规定时限的;
3、质疑材料不完整的;
4、质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的;
5、对其他供应商的投标文件详细内容质疑,无法提供合法来源渠道的;
6、质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。
（三）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的所有质疑，并按照本条款（一）规定内容提出，否则不予受理。
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第三章 采购需求
[bookmark: _Toc220232409]电子直线加速器技术参数要求：
	序号
	技术和性能参数名称
	参数要求

	1、
	加速器核心结构

	1. 
	加速管类型
	驻波

	1. 
	电子枪
	数字化栅控电子枪。 

	1. 
	微波功放大装置
	速调管或者磁控管

	1. 
	微波输出峰值功率
	≥3MW

	1. 
	加速器工作模式
	应具有临床日检模式；治疗模式；验证模式和服务模式。

	1. 
	系统响应时间
	系统响应时间 ≤ 50ms。

	1. 
	室内数据显示器
	治疗时显示所有治疗参数（包括所有机械位置数据、射线设置参数）；在维修时可实时显示所有机械和电气数据。

	1. 
	手控盒
	≥一个，能同时控制所有机械运动。具有速度可调功能。带液晶触摸显示屏，可调整机器参数，加载卸载患者治疗射野，激光扫描患者条形码。

	2
	X线射线束特性

	1. 
	X线能量(按照BJR11标准)
	6MV

	1. 
	6MV的 X线最大剂量建成深度
	Dmax 1.6±0.15cm (FF, 10x10cm, SSD=100cm)
1.5±0.15cm (FFF, 10x10cm, SSD=100cm)

	1. 
	最大射野尺寸(TSD=100cm)
	40×40cm 

	1. 
	所有能量的X线平坦度（100cm TSD下，10cm深处, 20×20cm2到40×40cm2）
	≤ ±2.5%

	1. 
	所有能量的X线对称性（100cm TSD下，10cm深处, 10×10cm2到40×40cm2）
	≤2%

	1. 
	准直器的射线透射剂量
	≤0.5%

	1. 
	波束半影
	TSD=100cm,10×10cm照射野,10cm水深处,沿射线中轴,20%至80%等剂量线之间的距离≤9mm

	1. 
	X线泄漏
	在垂直于射野中心轴并通过等中心的平面内，最大射野外，半径两米内辐射 ≤0.1%
在其它所有的方向上，距离电子加速路径（电子枪与靶之间或电子枪与散射片之间）1 m处的X线吸收剂量，将不超过等中心处吸收剂量的0.1%

	3
	剂量率

	1. 
	6MV能量常规X线的最大剂量率(等中心)
	≥ 600MU/min（FF）
≥ 1400MU/min（FFF）

	1. 
	所有X线能量的剂量率可调范围
	所有X线能量的剂量率可调范围≥ 3档 

	★3.3
	X线剂量率的稳定性
	在两分钟内变化 ≤+/-3%

	4
	剂量监测系统

	1. 
	电离室结构
	多通道平面型电离室。有多对完全独立的监测电极，分别用于监测剂量、能量、束流准直特性和照射野的对称性。

	1. 
	电离室通道数设计
	双通道电离室

	1. 
	设备安全连锁系统
	具有完善的安全联锁自动装置。

	5
	机械运动系统

	★5.1
	机架旋转角度
	≥+180度 顺时针和 -360 度 逆时针方向，可实现540度不间断旋转治疗

	5.2
	机架结构
	机架结构为中心孔洞开放式，可容纳病人进出孔洞以便进行IGRT图像采集

	5.3
	TAD距离
	100 ± 0.2cm

	5.4
	等中心精度
	≤0.5mm半径球体

	5.5
	等中心高度
	≤130cm

	5.6
	治疗床等中心精度
	≤0.75mm半径球体

	5.7
	治疗空间
	等中心到治疗头的净空间距离为42cm

	5.8
	准直器系统
	具有上下共两对可独立移动准直器，可用于偏野照射和相邻野的衔接应用

	5.9
	准直器到位精度
	≤0.5mm

	5.10
	X独立准直器移动范围
	–10cm ～ +30cm

	5.11
	Y独立准直器移动范围
	–2cm ～ +22cm

	6
	治疗床

	1. 
	治疗床
	床面板要求是全碳纤维材料，治疗床能够在控制室遥控与CT公用。

	1. 
	运动控制
	调速电机控制，可调速运动

	1. 
	手动控制
	除了由电机控制运动之外，所有的治疗床运动均能由手动方式控制。

	1. 
	负载能力
	≥250公斤

	1. 
	床面地面距离
	床面能降低至距离地面≤65cm。

	1. 
	垂直移动范围
	移动范围 ≥100cm。
床面能升高至距离等中心至少30cm：在病人仰卧平躺时，机架转至180度时，可进行全脊椎照射，要求SSD照射时在等中心处的照射野的长轴长度≥50cm。

	1. 
	前后移动范围
	≥160cm

	1. 
	左右移动范围
	≥40cm

	1. 
	治疗床的等中心旋转
	≥+/-95度

	1. 
	治疗床面板材料
	采用全碳素纤维的材料。 

	1. 
	床两边控制面板
	治疗床两边控制面板

	1. 
	床两边紧急停机按钮
	治疗床两边紧急停机按钮

	7
	多叶准直器系统

	7.1 
	控制数据传输介质
	加速器内部已安装有光缆线，不受加速器内部的电磁干扰

	7.2 
	多叶准直器与常规放疗实施的兼容性
	应保留机头内原有的限束装置，例如上下独立准直器系统，从而保证在不使用多叶准直器时的常规治疗不受影响，以及仍旧可进行不对称野的照射。

	7.3 
	物理叶片在等中心处的最小投影宽度
	≤0.5cm

	★7.4
	叶片数量(射野≥40×40cm)
	≥60对,或称≥120叶(射野≥40×40cm)

	7.5
	最小叶片厚度与数量
	叶片厚度 ：
5mm (中间40 对), 10mm ( 两侧20对)

	7.6 
	叶片过中心线最大距离
	20cm

	7.7 
	叶片等中心处到位精度
	≤±1mm

	7.8 
	叶片等中心处半影
	≤7mm，(100cm SAD, Dmax, 5x5cm~15x15cm Field Size)

	7.9 
	叶片运行速度
	≥2.5cm/s

	7.10 
	多叶准直器的照射野
	能一次形成两个照射野；形成对侧叶片相互交叉
的“指插野”
请投标方出示的照片

	7.11 
	动态剂量调强软件
	多叶准直器的控制系统中应具有进行“动态剂量调强”的应用软件。

	7.12 
	多叶准直器的调强应用
	可进行常规调强Step & shoot的应用。

	7.13 
	多叶准直器的调强应用
	可进行动态调强Sliding Windows的应用。

	7.14 
	多叶准直器的调强应用
	可进静态旋转调强Burst Arc的应用

	7.15 
	多叶准直器的调强应用
	可进行容积旋转调强的应用，各厂家表述不一，为540度连续旋转连续出束，同时多叶准直器动态变化

	8
	MV图像引导系统

	8.1
	硬件系统要求

	8.1.1 
	成像方式
	采用“非晶态硅”的平板型直接数字化成像检测器

	8.1.2 
	探测器规格
	动态整体板，非拼接平板

	8.1.3 
	运动方式
	由马达驱动，可在X,Y,Z三轴方向运动。
垂直方向运动范围： 60cm
平行移动范围： ±12cm
侧向移动范围： -8 ~ +12cm

	8.1.4 
	操作方式
	可在控制室操作，将平板伸出至成像位置并收回至安全位置，无需进入治疗室

	8.1.5 
	成像探测器的有效图像感应面积
	≥41×41cm

	8.1.6 
	空间分辨率
	≥1024 x 1024像素

	8.1.7 
	像素灰度分辨率
	≥14bit

	8.1.8 
	动态图像采集速度
	≥20帧/秒

	8.1.9 
	垂直移动范围
	距离射线原点范围，100cm～180cm，以满足等中心平面测量需要。

	8.1.10 
	EPID QA系统要求
	

	8.1.11 
	EPID图像校准
	集成了MV Imager校准工作流

	8.1.12 
	EPID剂量质控
	具备MV Imager剂量质控

	8.1.13 
	EPID机器质控
	具备基于MV Imager的机器质控

	8.1.14 
	EPID 计划质控
	具备基于MV Imager的计划质控

	8.1.15 
	EPID防碰撞连锁
	具备防碰撞联锁

	8.2
	软件系统的要求

	8.2.1 
	放疗网络系统
	可与放疗专用网络系统实现联网，并集成和共享数据，从网络获取参考图像，并可将采集的实时图像存储在网络中，供其他工作站访问使用

	8.2.2 
	影像浏览
	可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像（模拟定位图像，或DRR图像），以及其他图像；即使在采集图像时，也能显示参考图像

	8.2.3 
	数据传输协议
	具有DICOM-3，DICOM-RT和DICOM-3 Print网络功能

	9
	诊断级CT引导影像系统

	9.1 
	操作方式
	所有的操作均可在控制室进行，操作人员无需进入机房进行操作

	9.2 
	结构技术特点
	诊断级CT与加速器一体化，可实现在线自适应放疗技术

	9.3 
	扫描架孔径
	≥70cm

	9.4 
	探测器要求
	探测器Z轴最小尺寸≤0.6mm
探测器Z轴总宽度≥19.2mm
每排探测器单元数≥800个
探测器物理单元总数≥19000个
空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF＞15 LP/CM
Z轴空间分辨率@0%MTF≥18 LP/CM
密度分辨率≤2mm@0.3%
各向同性空间分辨率＜0.28mm

	9.5 
	球管要求
	球管阳极实际热容量（不含等效概念）＞5MHU

	9.6 
	
	球管阳极实际冷却率≥815KHU/min

	9.7 
	
	球管冷却方法：风冷

	9.8 
	
	最大球管电压≥140KV

	9.9 
	
	最小球管电压≤80KV

	9.10 
	
	最大输出管电流≥420mA

	9.11 
	
	最小可调管电流≤10mA

	9.12 
	
	最小毫安调节范围≤1mA

	9.13 
	
	球管小焦点（IEC 60336/2005）≤0.5mm×1.0mm

	9.14 
	
	球管大焦点（IEC 60336/2005）≤1.0mm×1.0mm

	9.15 
	扫描图像要求
	最薄扫描层厚≤0.6mm

	9.16 
	
	最薄图像重建层厚≤0.6mm

	9.17 
	
	扫描视野≥50cm

	9.18 
	
	图像显示矩阵≥512×512

	9.19 
	
	图像重建矩阵≥1024×1024

	9.20 
	扫描要求
	最快扫描时间/360°≤0.5s

	9.21 
	
	单次螺旋连续最长扫描时间≥100s

	9.22 
	
	单次螺旋扫描最大范围≥165cm

	9.23 
	
	扫描模式：轴扫、螺旋

	9.24 
	
	10毫安低剂量扫描：具备

	9.25 
	3D锥形束重建
	具有

	10
	软件系统要求

	10.1 
	具备拍片模式，通过网络系统可以自动、半自动图像匹配病人摆位复核功能。

	10.2 
	图像匹配复核工具，应包括叠加图像、窗口分割、运动窗口、彩色叠加。

	10.3 
	具备IGRT功能，在三维方向上调整摆位的误差，可自动给出治疗床的调整参数。可将治疗床摆位修正矢量传送到治疗床，并可以在控制台自动控制床位置。图像配准后,可自动生成治疗床的移动矢量;包括三维平移矢量和三维转动量;其中转动量可以自动转换成平移矢量;

	10.4 
	具有定位图象和实际摆位图象的比对功能，并可以通过网络系统进行实际的校准和更正治疗床位置的功能。可以接收从TPS传来的计划影像和射野、轮廓数据，并可以将修正后的影像和数据回传给TPS。

	10.5 
	图像处理功能――支持多平面图像重建,有图像显示工具，窗宽/窗位调节，放大/缩小等。

	10.6 
	线束硬化伪影校正软件

	10.7 .
	后颅窝图像优化技术

	10.8 
	各种伪影消除软件

	10.9 
	图像减影功能

	10.10   
	CT电影功能

	10.10 
	管电流自动调节功能

	10.11 
	MPR/CPR/ SSD/MIP/VR

	11
	治疗模式

	11.1 
	dIMRT动态调强放疗
	具备

	11.2 
	sIMRT静态调强放疗
	具备

	11.3 
	ConformalArc适形旋转放疗
	具备

	11.4 
	3D-CRT三维适形放疗
	具备

	11.5 
	SimpleArc固定野旋转放疗
	具备

	11.6 
	uARC 动态旋转调强放疗
	具备

	11.7 
	BurstArc 静态旋转调强
	具备

	12
	治疗计划系统

	12.1 
	放射治疗计划与虚拟模拟系统
	放射治疗计划和虚拟模拟系统，应支持整个放疗科的病人数据集成。它应提供精确有效的剂量计算和高分辨率的虚拟模拟。

	12.2 
	临床与管理数据库
	基于“客户～服务器”模式

	12.3 
	一般要求

	12.3.1 
	数据库应是真正的关系型数据库管理系统，如Oracle, Sybase,  Informix。应建立在符合ANSII规定标准的SQL语言上

	12.3.2 
	系统应基于一个综合数据库，以消除在不同的应用程序间多余的数据输入

	12.3.3 
	系统应工作在当前版本的Windows系统

	12.3.4 
	支持HL-7接口协议

	12.4
	工作站数量要求
	物理师工作站：1台；医生工作站：2台

	12.5
	应用要求
	TPS系统应在通用用户界面中提供如下功能和应用，用户不必再向其它应用软件或平台导入/导出数据

	12.5.1 
	自动勾画轮廓功能

	12.5.2 
	图像融合套准功能

	12.5.3 
	灵活的交互设野功能

	12.5.4 
	虚拟模拟功能

	12.5.5 
	计划比较功能

	12.5.6 
	射线数据输入、分析、配置功能

	12.6
	计划要求

	12.6.1 
	治疗技术的支持
	支持不对称偏野的剂量计算

	12.6.2 
	支持多靶心照射技术的剂量计算

	12.6.3 
	档铅剂量的计算

	12.6.4 
	不规则照射野的计算

	12.6.5 
	共面、非共面、弧形照射的计算

	12.6.6 
	组织补偿和等效填充物的计算

	12.6.7 
	不均匀体逐点密度剂量修正校正（不均匀介质密度校正）

	12.6.8 
	多页光栅的适形旋转(arcMLC)放疗的计算

	12.6.9 
	MU的计算

	12.6.10 
	任意断层的DRR重建

	12.6.11 
	可于DRR断层图像上显示平面剂量的分布

	12.7
	轮廓工具

	★12.7.1
	系统软件应提供对体表、常见类型肿瘤的靶区和正常器官的自动轮廓勾画工具

	12.7.2 
	系统软件应提供自动产生至少6个方向上边界的工具

	12.7.3 
	可通过手工勾画、编辑和输入轮廓，改变密度和色彩

	12.7.4 
	系统应提供预设的基本结构模板以标准化部分类型的计划

	12.7.5 
	系统应提供逻辑操作以便对已有的器官或部分器官进行加减来获得感兴趣的区域

	12.7.6 
	在轮廓界面中应有3维显示以实时观察所有被分器官

	12.8
	匹配融合模式

	12.8.1 
	软件应提供≥4个解剖参考点来匹配MRI、PET、 PET-CT和CT模式图像

	12.8.2 
	提供利用Mutual匹配算法来自动匹配融合不同模式的图像

	12.8.3 
	系统应提供图像复核来可视化观察匹配结果

	12.8.4 
	系统不仅可能从一种图像模式向另一种图像模式复制区域，而且应可以在所有模式上显示计算后的剂量

	12.9
	射野设置要求

	12.9.1 
	系统应允许在标准计划库，不同的病人中自动地提示等中心，MLC特性和挡铅设置

	12.9.2 
	软件用允许计划状态确认和追踪

	12.9.3 
	应提供复制包括镜像翻转MLC、挡铅和楔形滤过板片的对称野

	12.9.4 
	所有射野设置功能应由键盘鼠标操作。通过鼠标在交互BEV中编辑射野

	12.9.5 
	能通过下拉式功能方便地编辑已存储的计划和射野

	12.10
	计划评估能力

	12.10.1 
	软件应提供计划剂量加减功能的工具

	12.10.2 
	允许逐层比较计划

	12.10.3 
	提供通过DHV比较计划的工具

	12.10.4 
	具有计划电子确认和安全功能

	12.11
	平面补偿

	12.11.1 
	软件应提供在用户选定平面上计算均匀剂量的工具

	12.11.2 
	计算出的补偿器形状能通过DICOM-RT接口输出三维铣切机

	12.12
	电子补偿

	12.12.1 
	提供使用动态MLC在用户选定平面上计算均匀剂量的工具

	12.12.2 
	提供动态和静态叶片运动的计算程序

	12.13
	剂量计算和显示

	★12.13.1
	支持多种算法
	系统提供包括蒙卡算法在内的多种剂量计算算法

	12.13.2 
	射野剂量矩阵
	系统提供根据系统运行而调整计算范围和格点大小的工具

	12.13.3 
	等剂量线显示要求
	系统提供运行显示等剂量线或色彩的工具
系统能以绝对和相对的方式显示等剂量线

	12.13.4 
	3维剂量可视
	在计划环境中具有3维剂量显示
软件提供在任何器官的3维描绘上显示表面剂量

	12.13.5 
	点剂量计算
	系统应提供在没有CT图像或病人外轮廓的病人数据下计算任何深度点剂量的可能性。

	12.14
	虚拟模拟

	12.14.1 
	数字重建影像指标
	系统提供编辑如灰阶或CT值等DRR特性的工具
DRR应能对射野的运动实时获取并实时更新

	12.14.2 
	图像增强
	系统提供DCR增强显示功能
系统提供图像增强滤过工具
系统提供缺损CT层面的内插工具

	12.14.3 
	交互式射野观视
	系统能交互地改变射野改变设置如MLC、挡铅、所有的机架光栏设置以满足虚拟模拟的需要
能同时显示BEV、勾画的器官、射野边界线和增强的DRR

	12.15
	调强放疗的逆向计划软件
	

	12.15.1 
	与正向计划系统共用射线数据库（Beam Data）和剂量计算模型

	12.15.2 
	支持Step & Shoot、Sliding Windows和旋转容积调强三种调强技术的应用

	12.15.3 
	可设定靶区和其他解剖结构的最大最小耐受剂量、权重，以及所有解剖结构的DVH分布

	12.15.4 
	对每一个解剖结构的DVH曲线形状的设定数量没有限制

	12.15.5 
	在优化计算过程中，可实时修改预设的剂量和DVH曲线形状

	12.15.6 
	可显示和打印IMRT强度地形图（Intensity Map）

	12.16
	联网和接口

	12.6.1 
	综合验证和记录
	系统提供与验证记录系统的联网接口

	12.6.2 
	数据输出
	系统提供通过DICOM RT输出功能

	12.6.3 
	射野数据导入
	支持Wellhofer,Scanditronix,PTW 水箱扫描数据的自动转换输入

	12.17
	硬件要求
	提供最新型硬件配置

	12.17.1 
	Intel Pentium Xeon CPU，主频≥ 2GHz

	12.17.2 
	多任务多线程操作系统 UNIX或Windows

	12.17.3 
	≥32GB内存

	12.17.4 
	硬盘容量≥500G

	12.17.5 
	≥20英寸高分辨率LCD彩色显示器

	12.17.6 
	Open-GL图像处理系统

	12.17.7 
	56K调制解调器

	12.17.8 
	A3/A4彩色激光打印机

	12.17.9 
	1000Mbs网络物理接口

	12.18
	治疗计划系统医生工作站

	12.18.1 
	功能描述
	作为一个图形化计划和三维可视化处理的工作站，能进行高分辨率的数字化重建放射影像（DRR），多平面重建、二维和三维的剂量显示，和三维剂量渲染显示

	12.19
	硬件要求：

	12.19.1 
	高档PC图形工作站；

	12.19.2 
	Intel奔腾处理器（最高配置）；

	12.19.3 
	≥16G内存；

	12.19.4 
	≥500G硬盘；

	12.19.5 
	高性能专业图形处理系统，包括≥256MB显示内存，和Open-GL兼容能力；

	12.19.6 
	≥20英寸液晶彩色显示器；

	12.19.7 
	键盘和鼠标；

	12.19.8 
	DVD-ROM驱动器；

	12.19.9 
	100/1000TX网络适配器；

	12.19.10 
	微软视窗操作系统软件；

	12.20
	软件要求：

	12.20.1 
	三维外照射图形化射野设计软件包；

	12.20.2 
	实时数字化重建放射影像的交互式三维方向观察；

	12.20.3 
	由TPS计算三维剂量矩阵；

	12.20.4 
	交互式三维剂量可视化显示；

	12.20.5 
	归一化处理；

	12.20.6 
	射线束权重；

	12.20.7 
	剂量容积直方图（DVH）；

	12.20.8 
	三维剂量表面绘制；

	12.20.9 
	虚拟模拟定位激光标记功能；

	12.20.10 
	支持分割放疗的应用；

	12.20.11 
	病人体表显示多叶光栅照射野的形状；

	12.20.12 
	三维视图中实时调节射野位置；

	12.20.13 
	与TPS的网络联网。

	13
	放疗专用网络系统

	13.1
	网络构造

	13.1.1 
	网络拓扑结构
	以太网结构

	13.1.2 
	网络数据传输速度
	≥1000Mbps

	13.1.3 
	网络物理连线材料
	带屏蔽五类双绞线

	13.1.4 
	网络协议
	TCP/IP

	13.1.5 
	网络终端接口数量
	16个

	13.1.6 
	集线器
	带Switch功能的集线器，100base-TX

	13.1.7 
	联网要求
	通过网络，可将下列设备联网
1、加速器
2、治疗计划系统（包括调强计划系统）
3、网络工作站

	13.1.8 
	网络服务器中央处理器
	双IntelP-III或Xeon处理器

	13.1.9 
	总线结构
	1. PCI/ISA，总线速度133MHz

	13.1.10 
	内存
	≥8GBSDRAM，带ECC功能

	13.1.11 
	硬盘
	1. 一个在线式冗余备份硬盘
总有效硬盘空间≥1.5TB

	13.1.12 
	数据备份设备
	阵列存储器。

	13.1.13 
	网络适配卡
	100M/1000M自适应PCI32-bit网卡

	13.1.14 
	网络操作系统
	MicrosoftNT Server4.0SP5 或 Microsoft 2008 Professional Server 或更高版本

	13.2
	软件系统要求

	13.2.1 
	服务器数据库系统平台
	要求采用“客户/服务器”（client/server）结构模式的SQL关系数据库软件。
请投标方指出采用何种数据库软件及其版本。
在交货时，应提供正版软件的使用许可证。

	★13.2.2
	放疗数据库应用软件
	该应用软件是建立和运行于上述服务器数据库系统平台上的应用软件和用户界面程序。
所有的病人数据，包括文本资料、图像信息和治疗计划数据，以及治疗过程中产生的图像和文本数据信息，均应集中存储在服务器数据库中，方便管理、备份和所有联网工作站的信息资源共享。

	13.2.3 
	统一的数据交换结构和数据库系统
	应用软件的数据结构和输入/输出接口对所有联网的放疗设备开放，（包括加速器、多叶光栅系统、治疗计划系统、网络工作站）。
要求联网的上述设备/软件采用统一的（一致的）数据交换结构和标准。使网络上的所有的放疗设备均能方便地共享数据信息资源。
所有文本信息和图像信息，需集中存储在同一个服务器中，减少信息搜索和传输的延时，提高检索效率，方便数据备份和管理。

	13.2.4 
	用户级别限制
	服务器软件能设置各工作站用户的使用权限

	13.3
	网络应用软件基本功能要求

	13.3.1 
	加速器参数配置
	提供加速器参数配置，可设置多台加速器的机械和治疗参数

	13.3.2 
	资料管理
	提供病人登记注册和病例资料管理，应有多种形式，应包括数码相片登记。

	13.3.3 
	“设备自动安排功能”，可自动计划安排病人的治疗时间
	提供“设备自动安排功能”，可自动计划安排病人的治疗时间

	13.3.4 
	支持分割放疗、等中心旋转放疗、非共面放疗、多叶光栅不规则照射野、适形放疗、调强放疗（包括Step and shoot技术、Sliding window技术、旋转调强技术）等外照射放疗的应用
	提供支持分割放疗、等中心旋转放疗、非共面放疗、多叶光栅不规则照射野、适形放疗、调强放疗（包括Step and shoot技术和Sliding window技术）等外照射放疗的应用

	13.3.5 
	可与三维近距离放疗计划软件集成（共享数据资源）
	提供可与三维近距离放疗计划软件集成（共享数据资源）

	13.3.6 
	具有治疗参数的“自动记录和验证”功能，可调节设定误差允许范围
	提供具有治疗参数的“自动记录和验证”功能，可调节设定误差允许范围

	13.3.7 
	支持“自动序列照射”功能，在对一个病人进行多个照射野的连续治疗中，自动按照设定的次序设置加速器和多叶光栅的照射参数，并进行定位验证，中途不需技术员进出治疗室
	提供支持“自动序列照射”功能，在对一个病人进行多个照射野的连续治疗中，自动按照设定的次序设置加速器和多叶光栅的照射参数，并进行定位验证，中途不需技术员进出治疗室

	13.3.8 
	实现对加速器、多叶光栅系统和实时影像系统的全自动操作。在一个操作界面上，自动完成病人的摆位、实时影像的拍摄、和多叶光栅的照射野形成。投标方须提供该功能的证明资料。
	提供实现对加速器、多叶光栅系统和实时影像系统的全自动操作。在一个操作界面上，自动完成病人的摆位、实时影像的拍摄、和多叶光栅的照射野形成。投标方须提供该功能的证明资料。

	13.3.9 
	允许临时脱离网络环境，独立使用加速器
	提供允许临时脱离网络环境，独立使用加速器

	13.3.10 
	具有统计图表绘制功能，自动分析设备、病人和资源的利用情况。
	提供具有统计图表绘制功能，自动分析设备、病人和资源的利用情况。

	13.3.11 
	支持120叶多叶光栅系统
	提供支持120叶多叶光栅系统

	13.3.12 
	采用基于硬件系统的Open-GL进行图像处理
	提供采用基于硬件系统的Open-GL进行图像处理

	13.3.13 
	对图像、治疗计划、照射野、和多叶光栅的复制/粘贴功能
	提供对图像、治疗计划、照射野、和多叶光栅的复制/粘贴功能

	13.3.14 
	可存储和访问由虚拟模拟定位系统生成的DRR图像
	提供可存储和访问由虚拟模拟定位系统生成的DRR图像

	13.3.15 
	具有三维图像和放疗剂量分布信息的存储和访问功能
	具有三维图像和放疗剂量分布信息的存储和访问功能

	13.3.16 
	网络系统软件的外部图像输入/输出接口能力
	通过图像网络接口，可实现外部各种图像格式的输入，以及内部图像格式转换和输出，方便临床应用。

	13.4
	网络工作站的应用软件功能要求
	

	1. 
	可为每位工作人员设定访问权限
	提供可为每位工作人员设定访问权限

	1. 
	可视化任务管理模式
	可建立治疗任务，自动任务向导，自带任务注释

	1. 
	病人数据搜索功能，具有过滤搜索功能
	提供病人数据搜索功能，具有过滤搜索功能

	1. 
	可设定和修改病人的治疗数据，编辑医嘱，治疗时间的安排，分割放疗的方案设计等。
	提供可设定和修改病人的治疗数据，编辑医嘱，治疗时间的安排，分割放疗的方案设计等。

	1. 
	可显示病人的诊断图像
	提供可显示病人的诊断图像

	1. 
	在所有图像上，可覆盖显示和设计多叶光栅的照射野形状
	在所有图像上，可覆盖显示和设计多叶光栅的照射野形状

	1. 
	可对拟定的治疗方案的图像和治疗数据进行批准，方可由加速器进行治疗
	提供可对拟定的治疗方案的图像和治疗数据进行批准，方可由加速器进行治疗



	（一）第三方配套产品

	1
	碳纤维一体化底座
	2个

	2
	颈胸膜
	20个

	3
	体膜
	20个

	4
	头颈肩膜
	20个

	5
	头膜
	20个

	6
	透明头枕
	2套

	7
	碳纤维乳腺托架
	2个

	8
	胸腹膜
	20个

	9
	适配条
	2个

	10
	恒温水箱
	1个

	13
	组织补偿垫
	2套

	14
	真空垫
	20张

	15
	真空小泵
	1台

	(二）物理质控设备（进口设备，有注册证的剂量验证系统）

	1
	二维剂量验证系统
	1套

	2
	三维剂量验证系统
	1套

	2
	晨检仪
	1个

	3
	等中心分析仪
	1个

	4
	剂量仪（0.6CC，电离室）
	1套

	5
	固体水
	1套

	（三）其他辅助产品

	1
	温度气压计
	1个

	2
	个人剂量仪
	5个

	3
	固定式报警仪
	1个

	4
	电子防潮箱
	1个

	5
	有膜组织补偿胶
	1块

	6
	放疗专用图章
	1套

	7
	球形标记胶带
	2盒

	8
	靶区标记
	2盒
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第四章 评标办法
评标办法前附表（一）
初步评审表
	序号
	内容
	评审因素
	评审标准

	1
	
资
格
评
审
标
准
	三证合一
	查验有效证件副本复印件或影印件

	
	
	供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；
	查验有效证件复印件或影印件

	
	
	投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证； 
	查验有效证件复印件或影印件

	
	
	符合《政府采购法》第二十二条规定的承诺书
	格式须符合招标文件要求

	
	
	无不良信用记录
	格式须符合招标文件要求

	2
	符
合
性
评
审
标
准
	投标人名称
	与有效的营业执照一致

	
	
	投标文件签字盖章、投标文件份数
	符合投标人须知前附表要求

	
	
	投标文件装订、格式
	不得采用活页装订，符合招标文件要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，且不得高于最高投标限价

	
	
	供货期、质保期
	符合投标人须知前附表要求

	
	
	投标保证金
	符合投标人须知前附表要求

	
	
	所投产品种类、数量
	须实质性响应招标文件需求

	
	
	其他
	招标文件规定的其他实质性要求

	1、以上内容由评标委员会按照评审标准逐项进行评审，判断响应情况，实质性响应的应评为通过，否则应评为不通过；有任何一项未通过的，投标文件将被否决。
2、以上审查材料如因年检或升级等客观原因导致无法在评标时提交的，投标人可以出具公证件或相关行政主管部门出具的书面证明材料，公证件或证明材料必须注明证书主要内容。
3、投标人所有资料均须在投标截止时间前提交，逾期不予接收。




评标办法前附表（二）
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术标分
（70分）
	产品性能
技术参数
（50分）
	本项评审基础分值为50分。正偏离不加分。
有一项重要技术参数（加“★"项目）负偏离、未提供相关证明材料或未标注正确的证明材料页码，扣5分，扣完为止。
有一项其他技术参数（未加符号项目）负偏离，扣3分，扣完为止。
注：带“★”参数应附制造商公开发布的印刷资料或技术白皮书或产品检验报告证明，并在证明材料中标明带“★”参数在证明材料中对应的位置，否则视为不响应相应参数，按评标办法扣分。
	0-50

	
	产品业绩
（3分）
	提供近三年（2017年1月1日至今，以合同签订时间为准）二级及以上医院（提供医院等级截图）所投同品牌同型号的销售业绩，每提供一份招标采购中标合同得1分,满分3分。
注：合同及医院等级截图需同时提供，否则不得分。
	0-3

	
	投标人信誉（3分）
	投标人同时获得ISO9001质量系统认证、安全管理体系ISO/IEC27001认证、ISO14001环境管理体系认证的得3分，证书未提供或提供不全的不得分，每提供证书一个得1分，每缺一项扣1分，扣完为止）。
	0-3

	
	品牌综合实力
（5分）
	针对投标人所投品牌、信誉度、特点、市场占有率，评标委员会对照招标文件的技术及商务要求进行综合评分。满分5分，评标委员会进行横向综合比较评价，较好5～4分，一般3～2分，较差1～0分，最高得5分。
	0-5

	
	售后服务  
（含技术培训及技术支持）
（9分）
	1、投标产品质保期满足招标文件要求的不得分，每增加一年，得1分，本项满分3分。
2、投标文件提供售后服务方案、供货安装调试方案、培训方案及服务承诺情况，满分3分。
3、根据投标人的培训与售后服务方案、专业水平、技术支持能力与承诺优劣，评标委员会进行横向综合比较评价，较好3分，一般1～2分，较差得0分，最高得3分。

	0-9

	价格分
（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100



一、评标办法
    1、评标方法：综合评分法。
2、评标原则：评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。
3、评标程序：评标委员会按照初步评审、技术评分、投标报价评分的程序进行评标，通过初步评审的投标人，方能进入技术评分和投标报价评分环节。
3.1 初步评审：初步评审包括资格评审和符合性评审；
3.1.1 资格评审标准：详见初步评审表；
3.1.2 符合性评审标准：详见初步评审表；
3.2 技术评分
3.2.1 技术评分标准：详见技术评分表；
3.3 投标报价评分
3.3.1 投标报价评分标准：详见投标报价评分表；
    4、投标人综合得分：按下列公式确定。
 投标人综合得分=技术得分+投标报价得分。其中技术得分为各评标委员会成员对每家投标人的技术所评分值的算术平均值。评分结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。
5、中标候选人推荐：评标委员会依据投标人综合得分由高到低的顺序，向招标人推荐前2名为中标候选人。如果出现得分相同者，则由技术得分较高的投标人排名靠前，如技术得分仍相同，则报价较低的排名靠前，如报价仍相同，则由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。
6、计算错误的修正
6.1若报价金额的大写与小写之间有出入，则以大写金额为准。若投标人投标文件中报价与开标一览表之间有出入，以开标一览表为准。
6.2 如果投标报价中单价与数量的乘积与总价有出入，则以单价为准，修正总价。
6.3 若投标人拒绝上述修正，其投标将被否决。
6.4按照上述规定进行修正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认后即为该投标人的最终投标报价，该报价作为投标报价评分的依据。
2、 评标委员会
    7、评标委员会组成：招标人委托招标代理机构在开标前1天内负责组织5人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。
8、评委会的评标
8.1评标专家应对投标人的投标文件进行独立评审。评标专家对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则进行票决，确定该项指标是否通过。符合评审指标通过标准的，为有效投标。
8.2 在评审过程中，评委会发现投标人的报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评委会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标无效。
8.3 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。
8.4 评标后，评委会应写出评标报告并签字。评标报告是评委会全体专家的原始评标记录和评标结果编写的报告，评委会全体成员及监督员（如有）均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。
三、纪律要求
    9、评标纪律：评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。
10、保密要求：在评标过程中，评委及评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。
11、解释权：本评标办法的解释权属于招标人与招标代理机构。
四、其他
12、废标处理（指本项目全部作废，重新招标）
12.1在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布本项目废标：
12.1.1递交投标文件的投标人不足3家或实质性响应的投标人不足3家的；
12.1.2投标人的报价均超过控制价，招标人不能支付的；
12.1.3出现影响招标公正的违法、违规行为的；
12.1.4因重大变故，招标任务取消的。
废标后，招标代理机构会把废标理由通知所有投标人，并组织重新（二次）招标。
13、转为其他方式继续进行的情形
13.1 因12.1.1款原因而导致废标的，在本项目（标段）投标人签字认可的情况下，评委会可以视情况现场将招标方式转变为竞争性谈判或单一来源采购，但投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：
13.1.1购买招标文件后放弃参加投标的；
13.1.2未经招标人允许，离开开标现场通知不上的；
13.1.3不符合招标文件列明的投标人资格条件的；
13.1.4开标前未按规定交纳投标保证金且在招标方式变更后，仍未在评委会规定时间前交纳投标保证金的；
13.1.5有影响招标公正的违法、违规行为造成废标的；
13.1.6其他不符合法律法规规定的情况。
13.2招标方式变更后，评标办法也随之变为最低评标价法，即在符合初步评审要求，技术参数和售后服务等实质性条款完全符合招标文件的前提下，评委会将按照最终投标报价由底到高的顺序推荐至少1家中标候选单位。招标方式变更后，投标人拥有二次报价的权利。
13.3如项目变更为竞争性谈判或单一来源采购的，原评标委员会成员直接作为谈判小组和单一来源谈判小组成员，负责本项目进行谈判。
[bookmark: _Toc282517731][bookmark: _Toc26796958]
第五章 投标人须知
[bookmark: _Hlt509649722][bookmark: _Hlt509650126][bookmark: _Hlt526418143][bookmark: _Hlt509649998][bookmark: _Hlt509650686][bookmark: _Hlt509650955][bookmark: _Toc260081058]一、总    则
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的服务项目采购。
2.有关定义
2.1招投标监督管理部门：系指安徽省招投标相关监督部门。
2.2招标人：系指本次采购项目的业主方。
2.3委托人：系指本次采购项目的委托方。
2.4招标代理机构：系指安徽寰亚国际招标有限公司。
2.5投标人：系指购买了本招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。
2.6服务：系指本招标文件所要求的相关服务
2.7近X年内：系指从招标公告发出之日起向前追溯X年。
2.8业绩：系指符合本招标文件规定的合同。
3.投标费用
3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。
4.合格的投标人
4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。
4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：
4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；
4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；
4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；
4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。
5.勘察现场
5.1投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式见投标人须知前附表。
5.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。
5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
6.知识产权
6.1投标人须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因此导致招标人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供相应开技术文档。
7.纪律与保密
7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。
7.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
7.3在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。
7.4在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、招标人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。
7.5由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，否则不能向任何第三方透露。开标结束后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料。
8.联合体投标（本项目不采用）
8.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。
8.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合招标文件规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。
8.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
8.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。
9.投标品牌（本项目不采用）
10.合同标的转让
10.1合同未约定或者未经招标人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 
10.2合同约定或者经招标人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，招标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。
10.3中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
11.招标信息的发布
11.1与本次采购活动相关的信息，将按照投标人须知前附表规定的时间和方式发布。

[bookmark: _Hlt509649930][bookmark: _Hlt509650361][bookmark: _Hlt509649791]二、招标文件
[bookmark: _Hlt509650734]12.招标文件构成
12.1招标文件包括以下部分：
12.1.1第一章：招标公告；
[bookmark: _Hlt509650925]12.1.2第二章：投标人须知前附表；
12.1.3第三章：采购需求；
12.1.4第四章：评标办法；
12.1.5第五章：投标人须知；
12.1.6第六章：采购合同；
12.1.7第七章：投标文件格式；
12.1.8招标代理机构发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。
12.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。
12.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
12.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在投标人须知前附表规定的时间内向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。
13.招标文件的澄清与修改
13.1任何要求澄清招标文件的投标人，均应于投标人须知前附表列明的答疑接受时间前，以书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等，下同)向招标代理机构提出。
13.2招标代理机构对招标文件进行的澄清、更正或更改，将按照投标人须知前附表规定方式及时发布，该内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标人应主动查询。招标代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。
13.3在投标截止时间前，招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在招标公告发布媒体上发布变更公告。在上述情况下，招标代理机构和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
13.4特殊情况下，招标代理机构发布澄清、更正或更改公告后，投标人无异议的，可不改变投标截止时间和开标时间。

[bookmark: _Hlt510342861][bookmark: _Hlt509649724][bookmark: _Hlt509650697][bookmark: _Toc260081060]三、投标文件的编制
14.投标文件构成与格式
[bookmark: _Hlt509650345]14.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。
14.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。
14.3除专用术语外，投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。
14.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。
14.6投标文件应编制连续页码。投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作，为节约和环保，建议投标文件双面打印。
14.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。
14.8招标代理机构一律不予退还投标人的投标文件。
15.报价
15.1投标人的报价均应包含完成本项目的全部费用。每一项报价均为全费用报价，为签订合同的依据。
15.2投标人应在投标文件中注明拟提供服务的全费用单价明细和全费用总价。
15.3除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。
15.4招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。
15.5除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.投标内容填写及说明
16.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。
16.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件，作为其投标文件的一部分。
16.3投标人应在投标文件中提交招标文件要求的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件等，并作为其投标文件的一部分。
16.4投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处须修改，应在修改处加盖投标人公章。
16.5投标人应对投标文件中所有材料的真实性负责，如发现提供虚假材料，则招标人或招投标监督管理部门应按照法律法规的标准从重处罚。
17.投标保证金
17.1投标前，投标人应向招标人提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分。
17.2投标人在开标前可凭银行转账回单到招标人处确认保证金到帐情况并办理保证金收据领取手续。
17.3招标人不接收以现金形式递交的投标保证金，投标保证金缴纳单位名称与投标单位名称、退还单位名称必须一致。
17.4投标人的投标保证金将在前附表规定时间内予以退还（不计利息）。
17.5下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
17.5.1投标人在投标有效期内撤回其投标；
17.5.2投标人无正当理由放弃中标资格；
17.5.3中标人在规定期限内未能：
①根据规定签订合同；
②根据规定提供履约保证金；
17.5.4经招投标监督管理部门依法认定的其他违反招投标法律、法规和规章的行为。
18.投标有效期
18.1为保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。
18.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
18.3投标有效期从投标截止日起计算。
18.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。
19.投标文件份数和签署
19.1 投标人宜按照投标人须知前附表的要求准备投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。
19.2 投标文件的正本和所有的副本可采用正本的复印件。依招标文件要求加盖投标人公章。

[bookmark: _Hlt509650572][bookmark: _Toc260081061][bookmark: _Hlt509649414]四、投标文件的递交
20.投标文件的密封和标记
20.1投标人可以将投标文件正本和所有副本用单独的信封分开密封,也可以将投标文件正本和副本全部密封在一个信封中，标书上应分别注明“正本”、“副本”；
20.2如果投标文件没有按上述规定密封或加写标记，招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任。
21.投标文件的递交
21.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定开标地点。
21.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件或者在开标前未支付招标文件费用的投标人，招标代理机构将拒绝接收其投标文件。
22.投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止日期前，并以书面形式通知招标代理机构。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。
[bookmark: _Toc260081062][bookmark: _Hlt509649294]22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

五、开标与评标
23.开标
[bookmark: _Hlt509649432]23.1招标代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应招标文件规定的证件参加并签到。
23.2开标前，招标代理机构将会同招标人、投标人代表等进行投标文件密封完整性查验，并宣布查验结果。
23.3招标代理机构进行唱标、记录等工作。
23.4招标代理机构在唱标时，将当众宣读入围投标人名称、投标价格以及认为合适的其它详细内容。只有在唱出的优惠，评标时才予以考虑。
23.5在评审结束前，未得到招标代理机构允许，投标人授权代表不得离开开标现场。
24.投标文件的澄清、说明或补正
24.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
24.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
24.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以算术修正后的价格为准。调整或修正后的价格与投标报价相比，以价格低的为准。
25.评标（本项目评标以第四章评标办法规定内容为准）
25.1 开标后，评委会将首先审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标书是否编排有序且符合招标文件要求等。投标文件有下列情况之一者将被视为无效标：
（1）没有出具法定代表人证明或法人授权委托书；
（2）未经法定代表人或其授权代表签署或未加盖投标人公章；
（3）未按规定的格式填写，编排混乱、无序，内容不全或字迹模糊，辨认不清；
（4）存在欺诈行为；
（5）同一项目投标超过一个以上最终报价的；
（6）其他被评委会认定无效的情况。
25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标是与招标文件的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。
25.4 评委会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。
25.5招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标人的需要。（本项目不采用）
25.6 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
25.7 评委会将按照规定,仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。
25.8 评委会在评标时对货物应付的税费不予考虑。

[bookmark: _Toc260081063][bookmark: _Toc516969091]六、定标与签订合同
27.定标
27.1评委会将按照综合评分法排出1-3名中标候选人。
27.2如招标人认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容进行相关审查，该审查活动视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。
27.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人。
27.4 最低报价并不是被授予合同的保证。
27.5 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交招投标监督管理部门依法处理：
27.5.1提供虚假材料谋取中标的；
27.5.2与招标人、其他供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通的；
27.5.3向招标人、评审专家、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
27.5.4有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的；
27.5.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。
27.6招标人根据评标委员会推荐的中标候选人情况在招标公告发布媒体及时发布中标结果公告。
28.中标通知书
28.1招标代理机构将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。
28.2招标代理机构对未中标的投标人不做未中标原因的解释。
29.中标服务费
29.1服务费标准：按照投标人须知前附表的规定执行。
29.2如果中标人未按照上条规定交纳中标服务费，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。在此情况下招标人可选择下一个中标候选人递补，或重新招标。
30.履约保证金（本项目不采用）
30.1领取中标通知书前，中标人应提交履约保证金。履约保证金金额及收受人见投标人须知前附表规定。
30.2如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。在此情况下招标人可选择下一个中标候选人递补，或重新招标。
30.3履约保证金应在中标人完成供货、安装及调试并经验收合格后的5个工作日内，由招标人退还（不计息）。
31.签订合同
31.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）就单台设备与招标人签订合同人。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。
31.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题招标代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。
31.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。如遇特殊情况，采购方与中标人充分协商后，对中标目录中的个别产品可以作适当调整，但价格不变。不影响中标目录中的其他产品按分项报价表中的单价继续执行。
32.质疑、投诉
32.1投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在收到评标结果通知后的7个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。有以下情形之一的，视为无效质疑：
32.1.1未按规定时间或规定手续提交质疑的；
32.1.2质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；
32.1.3其他不符合质疑程序和有关规定的。
被判定无效质疑的，招标人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。
32.2招标人将在受到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。
32.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，招投标监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：
32.3.1一年内三次以上投诉均查无实据的；
32.3.2捏造事实或者提供虚假投诉材料的；
32.3.3其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。
33.未尽事宜
33.1按《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
34.解释权
34.1本招标文件的最终解释权归招标人和招标代理机构。
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第六章 采购合同
项目编号：                                             

买  方：XXXXXXXXXXXX                  电话：XXX-XXXXXX
卖  方：XXXXXXXXXXXX                  电话：XXX-XXXXXX
买方通过公开招标方式采购活动，经评标委员会的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：
一、货物的名称、规格型号、数量和价格（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）  
                                                    单位：元
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	生产
厂商

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	合同总金额（大写）：
备注：上述产品报价含产品生产、运输送达至买方指定地点并下货、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等费用。



二、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
(1) 采购文件及答疑、更正公告；
(2) 采购文件标准文本中的“合同条款”；
(3) 中标或成交公告；
(4) 卖方提交的投标文件及书面承诺函；
(5) 双方另行签订的补充协议。
三、 合同金额
本合同的总金额为       元(人民币大写：        )。
四、供货期限
卖方应于合同签字生效后开始计算的    日内将货物送到买方指定的地点，由买方进行验收。
货物运输至买方指定地点到货物验收合格前，       负责对货物承担安保义务。
五、验收要求
（一）质量标准
卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。
（二）验收组织
买方负责组织验收工作，大型或者复杂的政府采购项目，必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
（三）验收程序
1、成立验收小组，验收人员应由买方代表和技术专家组成。
2、验收前要编制验收表格。
3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。
4、验收方出具验收报告。
5、复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、培训等伴随服务的验收。
六、付款方式：全部设施设备安装完毕并验收合格之日起，支付合同总价的90%款项；剩余10%作为质保金，质保金在质保期满，使用无质量问题后30日内无息付清。
七、售后服务
（一）卖方对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起  个月。
（二）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时间是：每周      天      小时（工作时间）。
（三）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后      小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后      小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。
（四）如卖方在接到买方维修通知后      小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。
（五）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后      小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。
（六）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后      小时内到达现场。
八、履约保证金
本项目履约保证金为           元(人民币大写：       )，收受人为           ，期限为验收合格后     。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。
九、违约责任
（一）卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的   %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。
（二）卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。
（三）卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。
（四）卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。
（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。
 (六)买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。
（七）验收合格后，买方未能按时提请付款。由财政部门责令限期改正，给予警告。
（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。
十、签约地点
本合同在                                    签订。
十一、合同的终止
（一）本合同因下列原因而终止：
1、本合同正常履行完毕；
2、合同双方协议终止本合同的履行；
3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。
（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。
十二、其他
（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。
（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。
（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向           申请仲裁。②向            人民法院起诉。
   
本合同一式      份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

买    方：                           卖    方：             
单位盖章：                           单位盖章：
法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：
日    期：                           日    期:
[bookmark: _Toc26796960]
第七章 投标文件格式
[bookmark: _Toc282517740][bookmark: _Toc197934561][bookmark: _Toc269135708][bookmark: _Hlt509738509][bookmark: _Hlt509738521][bookmark: _Hlt519045391]安徽省霍山县医院电子直线加速器采购项目
       项目编号：

投

标

文

件

                 投标人：                 

____年____月____日
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一、开标一览表
项目编号：
	序号
	项目名称
	
	备注

	1
	投标单位
	
	

	2
	投标报价
	大写：

小写：
	

	3
	质保期满后年度全保费用
	按投标报价的   %收取
	不得超过投标报价的7%

	4
	品牌
	
	

	5
	型号
	
	

	6
	质保期
	□响应招标文件    □不响应（勾选）
	

	7
	付款方式
	□响应招标文件    □不响应（勾选）
	

	8
	优惠条件
	
	

	9
	备注
	
	


注：质保期满后年度全保费用仅作为采购人参考，不进入报价评审。质保期满后，采购人有权利选择本项目中标单位进行维保服务，也可以自行选择维保服务单位。
投标单位：                    法定代表人（或委托代理人）签字：



二、投标函

致：安徽省霍山县医院
    1、根据贵单位发布的招标公告和        号招标文件，我们决定参加你们组织的“                 ”的招标活动。
2、我方愿意按照采购清单及招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需的货物与服务，投标总报价为人民币（大写）                   元（小写：       ）。
3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效，接招标人通知后   日内按照招标文件的要求完成项目的交货、安装调试并交付招标人验收；提交履约保证金，并按招标文件约定支付招标代理服务费。
4、投标有效期为自投标截止时间起90日历天；投标保证金金额为    （大写）元人民币。我方承诺遵守招标文件中关于投标保证金的规定。
5、我方为本项目提交的投标文件其中正本1份、副本4份、电子文件1份。
6、我方愿意提供招标人可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、我方完全理解评标委员会不一定将合同授予最低报价的投标人。
8、我公司就本次招标的设备（整体）的质量保证期为：          （每年按12个月，质量保证期自安装验收合格交付使用之日起算）
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人授权委托人：（签字）
法定代表人联系电话：                               
日  期：
通讯地址：
邮政编码： 电话：  传真：
投标人开户行： 
账        号：


三、承 诺 书

安徽省霍山县医院：
一、我公司郑重承诺以下事项：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二：我公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：
（一）公司被人民法院列入失信被执行人；
（二）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；
（三）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
（四）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
（五）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单（在处罚期限内的）。


投标人 （盖单位公章）

年   月   日


[bookmark: _Hlt509739007][bookmark: _Toc246150332][bookmark: _Toc282517745][bookmark: _Toc258576443][bookmark: _Toc1479832][bookmark: _Toc1479970]
四、法人身份证明和授权委托书
[bookmark: _Toc34056502]投标人名称： 
单位性质：                                 
地址：
成立时间：       年     月      日
经营期限：      年   月     至    年    月    日  
姓名：     性别：       年龄：       职务：        _
系                            （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
    附法定代表人身份证复印件（正反面）
 (
法定代表人身份证
复印件
反面
) (
法定代表人身份证
复印件
正面
)                           








投标人：                                   （盖单位章）

      年        月        日







授权委托书(法人投标不适用)
本人             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改                (项目名称)            项目施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果我方承担。
    委托期限：                                      
委托代理人手机号：                                
授权委托人询标电子邮箱：	                        
贵方及贵方授权代表可与我方下列人员联系以进一步了解情况或发送来往文件：
	联系序号
	姓名
	职务
	手机号码
	电子邮箱

	第一联系人
	
	
	
	

	第二联系人
	
	
	
	


代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人:                                    （电子签章）
法定代表人：                           （签字或电子签章）
身份证号码：                               
委托代理人：                               （签字）
身份证号码：                               
                         年      月     日
 (
被授权人
身份证复印件
正面
) (
被授权人
身份证复印件
反面
)








[bookmark: _Toc1479833][bookmark: _Toc1479971]附件一：中小企业产品声明函
（非中小企业产品，不需填写此件）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                         企业名称（盖章）： 
                                                  日  期：      

   





 包别：第   包                                      人民币：元
	序号
	品  名
	数量
	单价
	小计
	折扣率
	扣除价格
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	须提供《中小企业声明函》

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	/
	/
	
	/
	
	/
	/



备注：
1、表中所列产品应为供应商满足本采购文件要求的中型、小型、微型企业生产的产品；所投产品生产厂家出具的中小企业声明函（见附件）须随本声明函同时提供，否则该产品不予认可为中型、小型、微型企业生产的产品，该部分价格不享受小微企业折扣政策。
2、如采购文件《供应商须知前附表》有约定的，将按约定对排名第一的中标候选供应商提供的中小企业产品品名及生产厂家，随评审结果一并公示。
3、中型企业产品的价格给予3%的扣除，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。
示例：某企业报价为400元，其中投标产品A、B分别为中型企业和小型企业生产的产品，则上表填写如下：

	序号
	品  名
	数量
	单价
	小计
	折扣率
	扣除价格
	生产厂家
	备注

	1
	A
	1
	100
	100
	3%
	3
	某中型企业
	《中小企业声明函》

	2
	B
	2
	100
	200
	6%
	12
	某小型企业
	

	合计
	/
	/
	
	/
	15
	/
	/


供应商报价为400元，评审价格为400-15=385元。

供应商公章：                     
日      期：                     


[bookmark: _Toc1479972][bookmark: _Toc1479834][bookmark: _Toc532396515]附件二：残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位投标，不需此件）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为□符合□不符合（对应勾选）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加本项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他□符合□不符合（对应勾选）残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。详见附表1
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位盖章：             
日      期：                     
附表1
	序号
	品  名
	数量
	单价
	小计
	折扣率
	扣除价格
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	/
	/
	
	/
	
	/
	/

	本公司招标文件中所提供的以上部分产品为残疾人福利性单位生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。



备注：
1、表中所列产品应为投标供应商满足招标文件要求的残疾人福利性单位生产的产品；
2、如招标文件《投标供应商须知前附表》有约定的，将按约定对排名第一的中标候选供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》，随成交结果一并公告；
3、投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；
4、投标供应商为残疾人福利性单位且所投产品为残疾人福利性单位生产的产品，则对该产品的价格给予6%的扣除。


[bookmark: _Toc516969105][bookmark: _Toc1479835][bookmark: _Toc1479973][bookmark: _Toc172171560]五、采购需求偏离（响应）表
（投标人可根据本项目实际需要对格式作适当改动）

	按招标文件规定填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	品名
	技术规格参数
	品牌、型号、产地
	规格技术规格参数
	偏离
说明
	证明材料页码

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	


投标单位：（盖章）              

注：
1、上表中的产品品名、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；
2、技术规格偏离响应表应与技术参数一一对应响应，
3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。

六、资格审查等技术文件
（1）三证合一复印件； 
（2）投标保证金转款银行电子回单；
（3）项目评审所涉及到的相关证明文件。	
（4）根据项目需要添加其他需要评审文件
注：投标人应确保上述文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。招标人保留要求核对原件的权利。



七、售后服务方案
（格式由投标人自定，包括但不限于采购需求中的要求的所有内容）




八、投标人认为需要说明的其他内容（格式自定）

[bookmark: _Toc2155452]

投标保证金退还联系函
（投标人名称）    参加贵司负责组织的    （招标人名称）          的采购       （招标标的）         招标项目（项目编号：                ），保证金  （金额）  由        （来款人名称）  以（来款形式：电汇/转账/汇票）提交。招标工作结束后，请将我司投标保证金退至如下帐户（投标保证金来款账户）：
收 款 单 位 全称：
帐          号：   
开    户    行 ：  
行          号 ：  
开户行所在省市县 ：
有关退款和相关招标发票事宜请与（联系人） 
联系方式（手机）：    
招标相关发票（如有）邮寄地址                                                               

收件人姓名和电话：

如我方中标，所支付服务费   需开具增值税专用发票    无需开具增值税专用发票（画√）。
需开具增值税专用发票需提供的投标人信息：
税务登记证号：
税务登记地址：
税务登记证联系电话：
税务开户行名称：
税务开户银行账号：

（投标单位盖章）
年    月    日
注：
1、 请将此退保证金退还联系函填写完毕并加盖公章装订在投标文件正本中；
2、 任何形式的保证金来款我司将退回至投标人公司的来款账户，不退现金，不退个人，不计利息；
3、 如投多个包次，可将来款情况集中列于此表，但须按来款的款项的数目，提供相同数量的声明函（均须加盖投标单位公章）
4、 招标代理机构将在最迟不晚于投标有效期或招标文件规定的保证金有效期内，退还投标保证金（未中标单位的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；2、中标单位的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。（合同签订后将合同扫描件发送到邮箱dept1@ahhyzb.com.cn）。招标代理机构有权扣除其中标服务费后将余额退还；(联系电话：0551-65318929或65320549或62631311转6622）；保证金退款手续须经大约5-10个工作日到帐。
5、 未按照要求提供此函、填写或填错造此函成的保证金无法退还或退错，本公司不承担任何责任。

关于中标单位缴纳招标代理服务费的说明

中标单位在领取中标通知书之前接到代理公司通知后按照以下信息足额缴纳代理服务费:
招标代理费接收账户：
收取单位：安徽寰亚国际招标有限公司 
开户银行：民生银行合肥分行
银行账号：9902000973577273

中标单位在缴纳代理费时请用公司账号转账，转账时备注“项目名称和单位名称”
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